## 갑지
“수질원격감시체계”
확인검사 조사표
[사업장명 : | ]
2025
검사원 :
한국환경공단
유 역 관 리 부
□ 일반현황
- 사업장명(방류구 번호) :
- 점검사유 :
- 점검기간(검사일자) :

## 시료채취지점
점검 | 점검기준 | 점검결과 | 점검방법
항목 |  |  | (증빙자료)
시 | 1) 측정위치는 하․폐수의 성질과 오염물질 농도를 대표할 수 있는 곳으로 수로나 관로의 굴곡부분이나 단면모양이 급격히 변하는 부분을 피하여 배출흐름이 안정한 곳을 선택 하여야 함 | 1) 배출오염물질의 농도 대표성 | 육안 □
료 |  | - 대표함 □, 개선필요 □ | 서류 □
채 |  | ※ 처리장내로의 유입관로 형태 | 사진 □
취 |  | - 합류식 □, 분류식 □
지 |  | ※ 방류형태 연속 □. 간헐 □
점 | 2) 시료채취 시 우수나 조업목적 이외의 물이 포함되지 말아야 함 | 2) 시료채취 시 우수나 조업 목적 이외의 물(By-pass) 포함여부 | 육안 □
|  | - 포함 □, 미포함 □ | 서류 □
사진 □
| 3) 하․폐수 처리시설의 최종 방류구에서 채수지점을 선정 | 3) 하․폐수 처리시설의 채수지점 선정 | 육안 □
|  | - 최종 방류구 □ | 서류 □
|  | - 최종처리시설 후단 □ | 사진 □
※ 강우시 시설용량을 초과하여 유입되는 하수(by-pass) 포함여부
- 포함됨 □, 미포함 □
- 포함되는 경우
• 시료채취지점 전단 □, 후단 □
• 유량계센서 전단 □, 후단 □
| 4) 취수구의 위치는 수면하 10cm이상, 바닥으로부터 15cm을 유지하여 동절기 결빙을 방지 하고 바닥퇴적물이 유입되지 않토록 하되 불가피한 경우 수면하 5cm에서 채수 가능. | 4) 취수구의 설치위치 | 육안 □
|  | - 수면 하 10cm이상 □ | 서류 □
|  | - 바닥으로부터 15cm이상 □ | 사진 □
- 불가피한 경우 5cm □
※ 유량계설치위치
- 취수지점 전단 □
- 취수지점 후단 □
- 배수(Overflow)유량포함 □

## 측정소 입지조건
1) 진동이 작은 곳. | 1) 진동 : 적음 □ / 개선필요 □ | 육안 □
2) 부식성 가스나 분진이 적은 곳. | 2) 부식성 가스나 분진 | 서류 □
| - 적은 곳 □ / 개선필요 □ | 사진 □
3) 온도나 습도가 높지 않은 곳. | 3) 온․습도 조절장치 : 구성 □ 미구성□
4) 전력공급이 안정적인 곳. | 4) 무정전전원공급장치 : 설치□ / 미설치□ | 육안 □
서류 □
사진 □
5) 전화선(또는 인터넷 선)의 | 5) 인터넷 전용회선 인입 | 육안 □
인입이 용이한 곳 | - 유선 □, 무선 □ | 서류 □
사진 □
6) 보수작업이 용이하고 안전한 곳 | 6) 보수작업 공간 | 육안 □
| - 안정성 확보 □, 개선필요 □ | 서류 □
사진 □
7) 채수지점이 가까운 곳 | 7) 측정소와 채수지점 거리 | 육안 □
| - 20m 이내 □, 50m 이내 □, | 서류 □
| - 100m 이내 □, 기타 ( m ) | 사진 □
※ 시료채취용 펌프
- 모델명 / 제작사 :
- 양정 및 양수량 : m, l/min
- 설치대수 : 대

## 측정소 구조 및 설비
1) 측정실 내부는 필요에 따라 세척용 싱크, 냉장고, 시약 및 초자기구 보관장 등이 요구되며 이들은 각 측정소의 형편에 맞추어 공간을 정할 필요가 있다. 그리고 장비의 특성에 따라서는 벽면과 장비사이의 작업공간 등을 고려하여 전체 측정소의 규모를 결정 | 1) 전체측정소의 규모 | 육안 □
| : m × m = ㎡(기재) | 도면 □
| ※ 측정소 형태 | 사진 □
•샌드위치 패널 □
•기존건물 내 □
(건물명: )
•기타 □ ( )
2) 전력은 전체 측정소 내 각종 기기가 사용하는 전력량을 충분히 감안하여 설비하여야 하고, 전압 및 전류의 불안정이 없도록 전압조정장치(AVR) 및 무정전 전원공급 장치(UPS)를 설치하여야 함 | 2) 전원공급 및 구성여부 | 육안 □
| ○ 무정전전원공급장치(UPS) □ | 매뉴얼 □
| - AVR기능 내장형UPS □ | 사진 □
○ 자동전압조정기(AVR) 별도 설치 □
- 측정기기 연결
․ pH □, SS □, BOD □, 유량계 □,
COD □, TOC □, TN □, TP □
인터넷 □, 자료수집기 □
중간자료수집기 □, VPN □
․ 자동시료채취기 □ ※ 채수펌프 □
| ※ 무정전전원공급장치(UPS)운전상태 - 30分 이상 유지 □ | 육안 □
| ․ 전원단절 시작시간 : 시 분 | 매뉴얼 □
| ․ 전원단절 종료시간 : 시 분 | 사진 □
※ UPS 용량 : KVA(기재)
- 모델명/제작사 :
3) 측정기는 주변 환경에 영향을 받지 않는 적절한 장소에 설치되어야 한다. 외기온도, 수분, 먼지, 전자파의 영향 등으로 인하여 측정기가 오작동 되거나 가동중단 될 우려가 있는 경우에는 항온항습장치, 방진장치를 설치하여야 하고, 측정기는 필요에 따라 접지(3종 이상)시설과 낙뢰방지 시설을 하여야 함 | 3) 항온․항습장치(냉․난방기) 및 - 방진장치 설치 □ 미설치□ 불필요□ | 육안 □
| - 접지시설 설치 □미설치□ 불필요□ | 서류 □
| - 낙뢰방지시설 | 사진 □
설치 □, 미설치 □, 불필요 □
•건물자체 □
•인근건물 □ (이격거리 m)
4) 배수를 방류구에 할 경우에는 반드시 채수지점보다 하류에 방류하여 채수하는 시료와 혼합되지 않도록 하여야 한다. 측정 후에 발생되는 폐액 등을 배출할 경우 별도로 수집․처리하거나 처리시설로 이송․처리 | 4) 배수를 방류구에 할 경우 채수지점 ; 하류 □, 상류 □ | 육안 □
| - 측정 후 폐액처리 방법 | 서류 □
| ․ 수집처리 □ | 사진 □
․ 처리공정이송 □
5) 수질자동측정기기 측정실의 출입여부가 확인될 수 있도록 하여야 함. | 5) 측정실 창문 출입가능 여부 | 육안 □
창문을 통하여 출입이 가능한 경우 방범창 또는 센서 등을 설치하여 출입을 통제하여야 함 | - 가능 □, 불가능 □ | 서류 □
| ※ 창문출입 가능시 구성방법 | 사진 □
- 방범창 □, 센서 □, 기타 □, 개선 필요 □
6) 측정실이 별도로 구성되어있지 않은 경우 별도의 공간으로 분리하여 출입여부가 확인될 수 있어야 함 | 6) 측정실 별도 공간 분리 여부 | 육안 □
| - 공간 분리 □, 개선 필요□ | 서류 □
사진 □
7) 고압가스 저장용기는 자외선을 피하고 외부로부터 훼손에 의한 폭발 등을 피하기 위해 실내에 고정 지지대 등을 설치하여 보관하는 것을 원칙으로 하되, 실외 보관이 불가피한 경우 직사광선을 피하고 환기가 잘되는 별도의 공간이나 보관함을 마련하여 훼손되지 않도록 보관한다. | 7) 고압가스 적정 보관여부 | 육안 □
| - 보관장소 실내 □ ,실외 □ | 서류 □
| - 고정 지지대 설치 여□ , 부□ | 사진 □
- 고압가스 성적서 및 유효기간 적정
여 □, 부□

## 시료채취조
1) 시료 채취조는 채수관을 통해 온 시료를 측정기로 보내기 전에 체류시켜 수압과 유량을 안정화시키기 위한 것으로, 큰 부유물질과 침전물질을 분리시키기에 충분한 용량을 갖고 세정하기 쉬우며, 시료와 반응하지 않고 측정결과에 영향을 미치지 않는 재질이어야 한다. 필요한 경우, 측정 목적에 맞는 여과시설을 부착할 수 있음 |  | 1) 시료채취조의 구조 | 육안 □
- 시료채취조 내 체류시간 5분 이내 |  | - 용 량 : L(기재) | 서류 □
|  | - 세정용이 □, 개선필요 □ | 사진 □
- 재질의 시료영향 여부
․ SUS □, PVC □, 아크릴 □
․ 안정 □, 개선필요 □
※ 체류시간 : 분 초
2) 시료 채취조는 연속자동측정기와 자동시료채취기를 위한 것으로 자동시료채취 시 도입시료의 교란, 고갈 등 영향이 없도록 구성하여야 하며, 수리․보수 등 정비기간 외는 방류수외의 물이 혼입되지 않도록 덮개를 고정하여야 함. 시료채취조 내부는 시료가 머무는 동안 정체되지 않고 균질혼합 될 수 있는 구조(칸막이 하부 개방 등)이어야 한다. |  | 2) 시료채취조 설치 및 구성 | 육안 □
|  | - 시료의 교란, 고갈 등 여부 | 서류 □
|  | ; 영향 없음 □, 개선필요 □ | 사진 □
※ 시건장치 구성 □
- 방류수 이외의 물 혼입 방지를 위한 덮개구성 □, 미구성 □
※ 별도의 시료채취조 현황
․별도구성 □, 칸막이구성 □
※ 칸막이 구성 시 하부개방 여 □, 부 □
※시료채취조와 시료채취용펌프 사이의 드레인(by-pass) 구성 □, 미구성
3) 부유물질로 인하여 장비의 폐색 및 측정값의 신뢰도가 현저하게 저하될 우려가 있는 경우, 100㎛이상의 여과시설을 부착할 수 있으나, 다중 부착은 불가하며, 측정대상물질의 농도에 영향이 없어야 한다. |  | - 여과시설 설치여부
․설치 □, 미설치 □
<메쉬, 마이크론 환산표> |  | - 여과시설 다중부착 여부
MESH | MICRON | ․여 □, 부 □
100 | 140 | - 여과시설 설치위치
110 | 130 | ․시료채취조 □
120 | 117 | ․측정기기 도입전단 튜빙 □
130 | 109 | ․시료취수구(최종방류구) □
140 | 107 | - 여과시설후단에서 시료유입시키거나
150 | 104 | 측정하는 항목
160 | 96 | ․pH □, BOD □, COD □, TOC □
170 | 89 | SS □, T-N □, T-P □
180 | 84 | - 설치된 여과시설(Filter) 규격
200 | 74 | ․100㎛ 이상 □ ․100㎛ 미만 □
※설치된 여과시설의 규격이 확인가능하도록 규격서 등을 구비하여야함 |  | - 부착된 여과시설(Filter) 형태(재질)
:
설치된 여과시설(FIter) 규격 확인가능 여부 : 여 □, 부 □
|  | 확인가능 여부 : 여 □, 부 □ | 육안 □
서류 □
사진 □
※ SS측정기기 센서부 설치높이가 측정값에 영향을 줄 수 있으므로 위치를 일정하게 유지하여야 함 |  | ※ SS센서 기능 | 육안 □
|  | - 수면 하 : cm | 서류 □
|  | - 고정식 여□, 부□ | 사진 □

## 자동시료재취기
1) 시료부피의 반복성은 ± 50.0㎖ 이하, 온도범위 0.0～8.0℃, 흡입 높이 5.0m 이상, 펌프 토출량 100㎖/min 이상 만족, 펌프토출량 조절 기능 | 1)시료용량의 재현성(± 50㎖ 이하) |  |  |  | 육안 □
| 횟수 | 시료용량 | 횟수 | 시료용량 | 서류 □
| 1 |  | 4 |  | 사진 □
| 2 |  | 5
| 3 |  | 6
※ 시료용량 : 1,000㎖ 기준
- 시료채취소요시간 :
min sec
- 흡입 높이 5m 이상 □, 미만 □
- 펌프 토출량 : ㎖ /min
2) 채취된 시료의 온도에 따른 수질변화를 방 | 2) 저온저장 ; 4±1℃ 유지 |  |  |  | 육안 □
지하기 위해 4±1℃로 시료유지 | - 확인시간 : 시 분 ~ 시 분 |  |  |  | 서류 □
| - 최저온도 ℃, 최고온도 ℃ |  |  |  | 사진 □
3)시료를 이송하는 펌프, 배관 및 부속품 일체 | 3) 연속시료주입기 막힘 및 동파 방지가 |  |  |  | 육안 □
로써 막힘 및 동파가 방지되도록 구성 | 되도록 구성 □, 미구성 □ |  |  |  | 서류 □
| - 재질의 안정성 확보□, 미확보 □ |  |  |  | 사진 □
4)시료정량배분기의 재질은 시료에 용출되지 | 4) 시료정량 배분기 재질 |  |  |  | 육안 □
않는 재질 | - 유리 □, 테플론 □, PE □, SUS □ |  |  |  | 서류 □
사진 □
5)저온 시료보관함의 재질은 부식되지 않는 | 5) 저온 시료보관함 |  |  |  | 육안 □
재질로 적재공간 확보 | - 재질 : SUS □, PVC □, 기타 □, |  |  |  | 서류 □
| - 6)의 시료보관용기 적재가능 여 □ ,부 □ |  |  |  | 사진 □
6)시료보관 용기 | 6) 시료보관 용기 |  |  |  | 육안 □
- 분리형이어야 함 | - 분리형 여 □, 부 □ |  |  |  | 서류 □
- 재질 ;용출되지 않아야 함 | - 재질 ; 유리 □, 테플론 □, PE □ |  |  |  | 사진 □
- 1ℓ 24개 또는 2ℓ용기 12개 | - 보관용기 수량
․ 1ℓ용기 24개 이상 □
․ 2ℓ용기 12개 이상 □
7) 문 열림 센서 접점위치 | 7) 접점 위치 적정 설치 여□, 부□

## 형식승인
형식승인을 받은 측정기를 | pH | 육안 □
설치하여야 함 |  | 서류 □
SS
- 점검결과란 기재내용 | BOD/COD/TOC
․ 형식승인현황(번호) 기재 | T-N
․ 단, 유량의 경우 국가표준기본법 에 의한 교정해당 및 실시 여부 기재 | T-P

## 측정방법
처리시설 최종방류구의 오염물질 농도를 연속적으로 측정할 수 있으며 수질오염공정시험기준에서 정한 분석방법을 사용하여야 한다. | pH |  | 육안 □
- 점검결과란 기재내용 ․ 제작사(제작국), 모델명, | SS |  | 서류 □
․ 형식승인(성능시험) 측정방법 기재 | BOD/COD/TOC | 산성과망간산칼륨법 측정기기 사용시 질산은 용액 사용 여□, 부□
T-N
T-P
유량

## 측정범위
측정범위는 환경기술개발및지원에관한법률에서 정하는 최대 측정범위 내에서 배출시설별 오염물질 배출허용기준을 고려하여 설정기준의 1.2배 내지 3배이내의 값을 설정할 수 있어야 한다. | 항목 | 배출 | 측정기 설정 | 형식승인범위/ 최대측정범위 | 측정주기 / 결과값 도출시간 | 점검방법
|  | 기준 | 범위 |  |  | (증빙자료)
| pH |  |  |  |  | 육안 □
| SS |  |  |  |  | 서류 □
| BOD/COD/TOC |  |  |  |  | 사진 □
T-N
T-P
| 유량 | -

## 교정기능(표준물질)
연속자동측정기기(이하 측정기)는 교정(수동 또는 자동) 기능을 가져야 하며, | 항목 | 수동교정 |  | 자동교정 |  | 육안 □
|  | 제로 | 스팬 | 제로 | 스팬 | 서류 □
| pH |  |  |  |  | 사진 □
SS
BOD/COD/TOC
T-N
T-P
유량
수질분야 환경측정기기 등을 교정하는데 사용하는 액체 및 물질을 말함 | 항목 | 제로값 | 스팬값 | 교정방법 | -
|  | (농도;mg/L) | (농도;mg/L)
| pH |  |  |  | 육안 □
| SS |  |  |  | 서류 □
| BOD/COD/TOC |  |  |  | 사진 □
T-N
T-P

## 정도검사교정일자
점검 | 점검기준 | 측정 | 정도검사 및 |  | 시약교체 | 점검방법
항목 |  | 항목 | 교정검사 |  | (교정) | (증빙자료)
|  |  | 최종 | 검사 | 주기
|  |  | 수검일 | 기관
유 | 측정기의 정밀도 향상 및 정도 유지를 위한 정도관리를 해야 함 | pH |  |  |  | 성적서
지 | - 정도검사 | SS |  |  |  | 사본 □
관 | - 교정검사(유량) | BOD/COD/TOC
리 |  | T-N
T-P
유량

## 유량계누적값
□ 유량계 누적 적산값 확인 [자료 전송방식이 직렬통신이 아닌 경우(펄스 컨버터 사용) 작성]
확인시간 | 유량계 지시값(㎥) | 유량 연산값(㎥) | 자료수집기 저장 | 비 고
및 전송자료(㎥)
※ 펄스 당 유량 (㎥/pulse)