## 기존(버전1) (hidden)
자체개선 분류 |  | 상대정확도 | 통합시험 | [6 empty] | 확인검사 | [10 empty] | 추가 확인사항
|  |  | 2. 하드웨어 규격 | 3. 소프트웨어 기능 규격 | 4. 자료정의 | 5. 측정기기 점검사항 | 6. 자료생성 | 7. 측정기기-자료수집기 | 8. 자료수집기-관제센터 | 시료채취지점 | 측정소 입지조건 | 측정소 구조 및 설비 | 시료채취조 | AS | 형식승인 | 측정방법 | 측정범위 | 교정기능 (표준물질) | 정도검사 교정일자 | 유량계 누적값
수질 자동측정기기 | 측정기기 교체 | O | - | - | - | O | O (6.1.1) | O (SAMP 관련 제외) | O (8.1, 8.10 제외) | - | - | - | O (여과시설) | - | O | O | O | O | O | - | UPS에 연결되어 있는지 확인(메인전원 차단)
| 프로그램 업그레이드 및 수정 | O | - | - | - | O | O (6.1.1) | O (SAMP 관련 제외) | O (8.1, 8.10 제외) | -
| 메인보드 교체 및 수리 (SD카드 포맷 등) | O | - | - | - | O | (6.1.1) | O (SAMP 관련 제외) | O (8.1, 8.10 제외) | - | [10 empty] | SD카드는 통합시험만
| PC부 본체 (CPU, 프로그램 포함된 부품) | O | - | - | - | O | O (6.1.1) | O (SAMP 관련 제외) | O (8.1, 8.10 제외) | -
| 파워보드 및 정전압보드 등 (메인보드 이외의 보드류) | - | - | - | - | O | - | O (7.4, 7.5, 7.6) | O (8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9) | -
| 모니터 등 부품 | - | - | - | - | O | - | O (7.4, 7.5, 7.6) | O (8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9) | -
| 검출부, 센서류 (광원램프, 반응조, MFC 등) | O | - | [6 empty] | -
| 제작사 반출 | O | 교체한 부품에 따른 차등 적용 | [6 empty] | -
자료수집기 (D/L) | DL 교체 또는 업그레이드 | - | O | O | O | - | O (6.1.1) | O | O | -
| 메인보드류 | - | O | O (3.7) | - | - | - | O | O | -
| SSD, 하드 교체 | - | O | O | O | - | O (6.1.1) | O | O | -
| 이외의 저장장치 | - | - | - | - | - | - | O | O | -
| 프로그램 재설치 (단, 데이터 백업 불가능한 경우) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | [10 empty] | 데이터 백업이 가능한 경우, 개선계획서 제출 비대상
측정소 및 부대시설 | 측정소 이전설치 | O | - | - | - | - | O (6.1.1) | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
| 시료채취지점 변경 | O | - | [6 empty] | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 시료채취조 교체 | - | - | [6 empty] | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | -
| 채수펌프 또는 채수배관 교체 (단, 시료채취지점 동일) | - | - | [6 empty] | - | - | - | O (체류시간) | - | - | - | - | - | - | - | 바이패스 배관 여부 확인 ※ 채수지점 위치 동일하다면, 자체개선 제출 미대상
| 자동시료채취기 | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | -
| UPS 교체 | - | - | [6 empty] | - | - | O (UPS 관련) | - | - | - | - | - | - | - | - | 메인전원으로 UPS 가동여부 확인
유량계 | 유량계 교체 | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | O | 디지털 방식의 경우, 시간 및 적산값 일치여부 확인
| 유량계 추가 설치 (증설 등) | - | - | - | - | - | O (6.1.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | O | 단, 증설로 인한 추가 설치 등은 동작불량 생성여부 확인 (여러 개 중 1개만 동작불량이면, 전체 동작불량 표출)
| 바이패스, 재이용수 유량계 | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 바이패스 또는 재이용 시, 누적값 변화 확인
기타 | 기타 (미제출 대상, 소모품, 7일 이상) | O | - | [6 empty] | -
Note on I6: 상대정확도시험 이후, 대체자료생성 시, 약 2.5-3시간 소요로 인해 재논의 필요

## ★최종(가이드북)
수질TMS 개선내역에 따른 시험방법
개선 내역 |  | 통합시험 | [7 empty] | 확인검사 | [10 empty] | 상대정확도 | 참 고
|  | 1. 일반현황 | 2. 하드웨어 규격 | 3. 소프트웨어 기능 규격 | 4. 자료정의 | 5. 측정기기 점검사항 | 6. 자료생성 | 7. 측정기기-자료수집기 | 8. 자료수집기-관제센터 | 시료채취지점 | 측정소 입지조건 | 측정소 구조 및 설비 | 시료채취조 | 자동시료 채취기 | 형식승인 | 측정방법 | 측정범위 | 교정기능 (표준물질) | 정도검사 교정일자 | 유량계 누적값
수질 자동측정기기 | 측정기기 교체 | O (1) | - | - | - | O | O (1) | O (1, 4, 5, 6) | O (2, 3, 5, 7, 8, 9) | - | - | O (2) | O (3) | - | O | O | O | O | O | - | O | (UPS 연결) 메인전원 차단으로 연결여부 확인(UPS 전원 X)
| 프로그램 업그레이드(수정), 재설치 | O (1) | - | - | - | O | O (1) | O (1, 4, 5, 6) | O (2, 3, 5, 7, 8, 9) | - | [10 empty] | O
| 메인보드, 정전압보드, 정전류보드 | O (1) | - | - | - | O | O (1) | O (1, 4, 5, 6) | O (2, 3, 5, 7, 8, 9) | - | [10 empty] | O
| PC부(하드, SSD, 메모리카드 등 저장장치, 메인보드, 램, CPU) | O (1) | - | - | - | O | O (1) | O (1, 4, 5, 6) | O (2, 3, 5, 7, 8, 9) | - | [10 empty] | O
| SD카드 교체 및 포맷 | O (1) | - | - | - | O | O (1) | O (1, 4, 5, 6) | O (2, 3, 5, 7, 8, 9) | - | [10 empty] | -
| 전원공급장치 (파워보드, 파워서플라이 등) | O (1) | - | - | - | O | - | O (1, 4, 5, 6) | O (2, 3, 5, 7, 8, 9) | - | [10 empty] | -
| 화면출력장치 (모니터, 터치스크린 등) | O (1) | - | - | - | O | - | O (1, 4, 5, 6) | - | - | [10 empty] | -
| 검출부, 센서류 (광원램프, 전극, MFC, NDIR 등) | - | [7 empty] | - | [10 empty] | O
| 제작사 반출 | 교체 부품에 따라 적용 | [7 empty] | - | [10 empty] | O
| 제출 미대상(반응조, 연소관, 가열로 등) | - | [7 empty] | - | [10 empty] | O
| 측정기기 장기 정지 | - | [7 empty] | - | [10 empty] | O
자료수집기 (D/L) | DL 교체 또는 프로그램 업그레이드 | O (1) | O | O | O | - | O | O | O | - | [10 empty] | -
| PC부(램, 메인보드, SSD, 하드) | O (1) | O | O | O | - | O | O | O | - | [10 empty] | -
| D/L 메인보드 | O (1) | O | O (7) | - | - | - | O | O | - | [10 empty] | -
| 모니터 | O (1) | - | O (3) | - | - | - | O | O | - | [10 empty] | -
| 기타 (프로그램 재설치, 미수신, 통신카드 교체 등) | O (1) | - | - | - | - | - | O | O | - | [10 empty] | - | (프로그램 재설치) 자료 백업이 가능하면 개선계획서 비대상
중간자료수집기 (FEP) | FEP 교체 또는 개선 | O (1) | - | O (7) | - | - | - | - | O (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) | - | [10 empty] | - | 8.4. 자료형식 및 전문 위주 확인
측정소 및 부대시설 | 측정소 이전설치 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
| 시료채취지점 변경 | - | [7 empty] | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 필요 시 상대정확도 진행
| 시료채취조 교체 | - | [7 empty] | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | -
| 채수펌프 또는 채수배관 교체 (단, 시료채취지점 동일) | - | [7 empty] | - | - | O (2) | O (체류시간) | - | - | - | - | - | - | - | - | 바이패스 배관 여부 확인 ※ 채수지점 위치 동일하다면, 자체개선 제출 미대상
| 자동시료채취기 | O (1) | - | - | - | - | O (3) | O (2, 3) | O (6) | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | -
| UPS 교체 및 수리 | O (1) | - | - | - | - | O (3) | - | - | - | - | O (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 메인전원으로 UPS 가동여부 확인
유량계 | 유량계 교체 또는 개선 | O (1) | - | - | O (1, 2) | - | O (1) |  |  | O (4) | - | - | - | - | - | O | - | - | O | O | - | 디지털 방식의 경우, 시간 및 적산값 일치여부 확인
| 유량계 추가 설치 (증설, 바이패스 등) | O (1) | - | - | O (1, 2) | - | O (1) | - | - | O (3, 4) | - | - | - | - | - | O | - | - | O | O | - | 통신불량 상태정보 확인 (복수 유량계 중 1개라도 통신불량이면 5분자료 통신불량)
| 컨버터 및 메인보드 등 교체 | O (1) | - | - | O (1, 2) | - | O (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | O | O | -
※ 개선계획서 제출 미대상 (개선기간 7일 이상 소요로 인한 제출) - 측정기기: 화면출력장치(모니터), 램, 반응조, MFC, 연소관, 가열로, 전원공급장치(파워보드, 파워서플라이), 콤프레셔 - 자료수집기: 통신카드류(DI카드, RS-232포트), 화면출력장치(모니터), 램, 프로그램 재설치(자료 백업 가능한 경우) - 측정소 및 부대시설: 화면출력장치(모니터), 채수펌프 및 채수배관(규격, 채취지점 동일한 경우), UPS 단순수리 - 유량계: 컨버터 및 메인보드 외의 기타 부품